PříLOha k MZ 31/2011

TechnickÉ PODMÍNKY

| Parametr |  |
| --- | --- |
| Základní parametry |  |
| Detekční sonda | Integrovaný stávající detektor SBT-10 a přídavná GM-trubice oddělitelná od vyhodnocovací části, propojená minimálně kabelem (délka cca 1,7m) s možností uchycení stávajícího etalonu a kolimační clony se soupr. DC-3E-98 |
| Clona | Požaduje se provedení, kdy vysunutí clony vyvolá hlášení o nutnosti přepnutí měřené veličiny (s otevřenou clonou nelze měřit příkon dávkového ekvivalentu záření gama), clona bude v lyžinách jezdit bez zasekávání; požaduje se fixace v krajních bodech |
| Typ displeje | Digitální, umožňující zobrazovat písmena o velikosti nejméně 10 mm, minimálně ve 3 řádcích, a to během dne i noci a za slunného i deštivého počasí |
| Zobrazování naměřených hodnot | Digitální hodnota Bargraf formou diod ve 3 barvách Optická signalizace |
| Přepínání rozsahů | Plně automatické |
| Možnost připojení dalšího detektoru nebo výcvikového zařízení (jako např. detektoru hliníku, GPS apod.) | Ano |
| Ovládání přístroje | Pomoci tlačítek ovladatelných jednou rukou v těžkých gumových rukavicích s jednoznačnou signalizací, že tlačítko bylo zmáčknuto |
| Komunikace s PC | Pomocí dodaného SW |
| Rozsah měření příkonu dávkového ekvivalentu záření gama |  |
| Měřící (pracovní) | 0,1 Sv/h - 10 Sv/h jednou sondou |
| Energetický rozsah | 50 keV až 1350 keV |
| Rozsahy měření plošné aktivity záření beta/gama |  |
| Měřící (pracovní) | 0,3 Bq/cm2 - 30.000 Bq/cm2 - platí pro zářič beta s energií Emax = 0,33 MeV (Co-60) v tenké vrstvě a v poloze sondy přiložené 1 cm nad proměřovaný povrch |
| Měření plošné aktivity | Korekce pro jiné RN budou uloženy v tabulce a v případě znalosti typu RN bude moci obsluha zadat koeficient a údaj na displeji ukáže již opravenou hodnotu |
| Uživatelské parametry |  |
| Režimy měření | Požadují se dva režimy měření: 1. vyhledávácí (rychlá odezva měřidla, časová konstanta 0,5 s) 2. přesného měření (typová zkouška v souladu se zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění) |
| Měření dávkového ekvivalentu záření gama (obdržené dávky) | Požaduje se sumarizace dávky od začátku měření do konce měření a automatické uložení s časovým záznamem |
| Signalizace | Požaduje se signalizace alarmu překročení dávkového ekvivalentu 1mSv, 50 mSv a popřípadě další předem zadané hodnoty ostatních veličin Požaduje se zvuková signalizace četnosti impulsů u rychlé odezvy |
| Znázorňování doby pobytu | Pro nastavené hodnoty alarmu dávkového ekvivalentu se požaduje zobrazovat dobu pobytu v závislosti na měřeném příkonu dávkového ekvivalentu |
| Chyby měření |  |
| Základní chyba měření | Max. 15 % měřené hodnoty |
| Energetická závislost měření příkonu dávkového ekvivalentu | Vyhovující IEC1017-1 |
| Teplotní závislost údaje | Max. 0,3 % na 1 °C |
| Závislost údaje na napájecím napětí | Max. 5 % |
| Směrová závislost údaje měření příkonu dávkového ekvivalentu | (0 až 25 %), max. pokles je ve směru okénka detektoru |
| Napájení |  |
| Zdroj napájení přístroje | Tužkový monočlánek nebo akumulátor o rozměru R6, popřípadě dobíjecí akumulátory |
| Napájení paměti | Záložní zdroj (životnost min. 2 roky) |
| Signalizace vybití zdroje napájení přístroje | Při dosažení 20% kapacity (pro různé typy použitých zdrojů napájení přístroje) |
| Životnost zdroje |  |
| Při normálním pozadí bez podsvícení a alarmů | min 100 hod |
| Při plné zátěži | cca 10 hod |
| Při plném podsvícení displeje | cca 20 hod |
| Kompenzace pozadí | Nepožaduje se |
| Provozní podmínky |  |
| Pracovní prostředí | Odolnost slunečnímu svitu, prachu |
| Rozsah pracovních teplot | –20°C až +55°C |
| Vnější elektrické a magnetické pole | Dle příslušné IEC |
| Chvění a rázy při měření | Dle příslušné IEC |
| Tlak vzduchu | 86 kPa až 106 kPa |
| Rozsah nepracovních teplot | -40°C až +65°C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 95 % nekondenzující vlhkosti |
| Vyhodnocovací část | vodotěsná do hloubky 2m |
| Sonda | Při uzavřené cloně s ochranným sáčkem odolná před stříkající vodou |
| Mechanická odolnost | Pád z 1m na beton |
| Rozměry |  |
| Přístroj | 200x100x50 mm |
| Sonda | 200x100x50 mm |
| Hmotnost |  |
| Přístroj | Max. 0,7 kg |
| Sonda | Max. 0,8 kg |

# Ostatní požadované vlastnosti u inovovaného přístroje

| Obecně | Mody a ovladatelnost | - Co nejjednodušší, ovladatelný jednou rukou. - Přístroj by měl mít dva módy (základní pro zasahující hasiče a expertní pro specializované jednotky. - Přepínání módu se provádí SW. |
| --- | --- | --- |
|  | Režimy základního módu (ZM) | - Měření příkonu dávkového ekvivalentu. - Měření plošné aktivity. - Kontrola kontaminace osob. - měření dávky a výpočet doby pobytu. - Kontrola přístroje na etalon a pozadí. - Menu pro nastavení přístroje. |
|  | Jednotky používané v základním módu | μSv/h, mSv/h μSv, mSv, Bq/cm2, kBq/cm2, hod, min, % |
| Baterie |  | - Uzávěr bateriového prostoru musí vodotěsně uzavřít bateriový prostor bez použití přídavných klíčů. - Uzávěr musí umožňovat uzavření bateriového prostoru v rukavicích. - Z důvodu hmotnosti by baterie neměly být v sondě - Požaduje se bateriový zdroj pro uchování parametru v paměti (jako je nastavení přístroje, informace o přístroji a historie naměřených dat) s dobou výměny 1x za 2 roky u opravárenského závodu HZS v Olomouci. |
| Sonda |  | - Detektory se sond DJ-2000A a DJ-2000B integrovat do jediné sondy. - Na sondě musí být vyznačeny středy detektorů. - Sonda musí být oddělitelná od vyhodnocovací části. - Sonda musí mít madlo, které bude umožňovat případné upevnění sondy na teleskopickou tyč. - Clona na sondě musí mít dostatečné přeplátování, aby byla sonda dostatečně cloněna - Clona nesmí přesahovat rozměry sondy. - Podél obvodu sondy se požaduje vylisovat drážku pro uchycení gumičky nebo /“O“ kroužku/ umožňující fixaci ochranného igelitového sáčku proti kontaminaci (Clona by se mohla mechanicky otevírat pomoci tlačítka nad drážkou). |
| Dekontaminovatelnost |  | - Co nejméně členění povrch. - Na případných otvorech musí být ucpávky. - Displej, diody barografu a tlačítka by mohly být překryty dekontaminovatelnou folií (z možnosti výměny). |
| Popruh |  | V žádném případě nepoužívat. |
| Displej | Rozmístění | - Neměl by být přeplněný ale přehledný. - Musí být čitelný. - Displej se navrhuje o polovinu zvětšit a rozdělený na tři části (horní, střední a dolní). - V horní části by se po stranách zobrazovaly informační piktogramy (ikony bat a repro apod) a uprostřed nápis názvu prováděného režimu. - V prostřední části by se zobrazovala naměřená hodnota s příslušnou jednotkou. - Ve spodní části by se zobrazovala informace o výstrahách nebo co má hasič dělat (popřípadě rada). |
|  | Barevnost | - Požaduje se dobře čitelný monochromatický displej s trvalým podsvícením (výstraha překročení dávky – podsvícení bliká). - Intenzitu podsvícení lze regulovat pomocí SW. - Čitelný i za slunného dne. - Je dobré použít alfanumerický displej - Podsvícení by se pro speciální účely (např. výuku) vypínalo SW. |
|  | názvy režimů (Budou upřesněny po výběru displeje) | - GAMA – měření příkonů dávkových ekvivalentů - BETA - měření plošné aktivity - BETA OSOB - kontrola kontaminace osob - DÁVKA - měření dávky - MENU – režim nastavení parametrů - DOBA - výpočet doby pobytu - KONTROLA ZIZ - Kontrola přístroje zdrojem - KONTROLA POZ - Kontrola přístroje na stole - MENU – režim nastavení parametrů |
|  | piktogramy | - Piktogram zdrojů (při snížení kapacity zdroje začne piktogram blikat – případně doprovázen zvukovou signalizaci). - Repro – zapnutí a vypnutí reproduktoru - Komunikace – signalizace že komunikační kanál je otevřený |
|  | Varovné signály | - Zvolit 20 segmentovou diodu (1 segment přestavuje 5% rozsahu) měnící barvu ze zelena přes žlutou do červena a v informačním okně displeje by se zobrazil nápis. Pro každou měřenou veličinu budou 2 signalizační hodnoty alarmu. |
|  | Podsvícení | - Trvale bez možnosti vypnutí (až na speciální použití pomocí SW) - Rozblikání pro výstrahu překročení hodnoty alarmu pro dávku |
|  | Kontrast | Zvýšit ostrost obrysů čísel, piktogramů a písmen. |
|  | Barograf (histogram) | - Zvolit formou 20 segmentové diody (1 segment přestavuje 5% rozsahu) měnící barvu ze zelena přes žlutou do červena). |
|  | Rozsahy barografu a barevnost diod | zelený - do 10 μSv/h(do 10 Bq/cm2) žlutý - od 10 do 1 000 μSv/h (od 10 do 1 000 Bq/cm2) červený - od 1000 μSv/h (od 1 000 Bq/cm2) (na přechodu by blikávaly dvě barvy (okolo 10 zelená a žlutá a okolo 1000 žlutá a červená)) |
| Počet tlačítek (poloh přepínače) |  | - Ponechat čtyři tlačítka s většími mezerami mezi nimi. - Tlačítko č. 1 – výběr režimu (GAMA, BETA, DÁVKA, MENU). - Tlačítko č. 2 – výběr položek ve zvoleném režimu nebo přepínač (např. BETA/BETA OSOB), - Tlačítko č. 3 - na zapnutí a vypnutí s označením symbolem nebo nápisem (na jedno kliknutí zapnout a na dlouhé stlačení vypnout) nebo potvrzení výběru a vypnutí alarmu - Tlačítko č. 4 – pro zobracení doby pobytu. |
| Rukojeť |  | Zmenšit krk madla pro lepší dosah prstu na tlačítka - Protiskluzová úprava a vybrání na prsty. - Rukojeť by měla být vedena od zadu do předu. |
| Přenos dat | Sonda - přístroj | Dosavadní stav s jiným typem konektoru + propojovací kabel (rychlokonektory s pojistkou). |
|  | Přístroj - PC | USB a Infra |
| Doplňky |  | - Servisní SW pro nastavování přístroje. - SW pro dálkové čtení dat z přístroje. - Externí detektory PDE. - Externí detektor povrchové kontaminace alfa záření. |
| Ostatní | Teleskopická tyč | Pro uchycení madla sondy pro nepřístupná místa a nebo pro ZIZ s vysokou aktivitou délka sondy 2-3 m (kabel by byl součásti tyče). |
|  | Návod na obsluhu | Verze pro hasiče musí být jednoduchá, jasná a stručná. |
|  | historie | Požaduje se přes SW vyvolat historii naměřených dat. |